## 项目要求

## 1  项目需求

（一）货物总清单

| 序号 | 采购计划编号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 预算限额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 超高清内窥镜系统 | 4 | 套 | 接受进口 | 7200000 |

- 货物清单明细

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高清内窥镜系统 | 3 | 套 |
|  | 超高清医用摄像主机 | 3 | 台 |
|  | 超高清医用摄像头（含调焦环） | 3 | 套 |
|  | LED 监视器 | 3 | 台 |
|  | LED冷光源 | 3 | 台 |
|  | 光导纤维 | 3 | 条 |
|  | 气腹机 | 3 | 台 |
|  | 气腹管 | 3 | 套 |
|  | 膨宫泵主机 | 1 | 台 |
|  | 可重复使用流入管路 | 1 | 套 |
|  | 10mm 30°腹腔镜 | 3 | 条 |
|  | 马里兰分离钳 | 3 | 把 |
|  | 直角分离钳 | 3 | 把 |
|  | 弯剪 | 3 | 把 |
|  | 钩剪 | 3 | 把 |
|  | 直角电钩 | 3 | 把 |
|  | 双开面无创抓钳 | 3 | 把 |
|  | 左弯持针器 | 3 | 把 |
|  | 强力提取钳 | 1 | 把 |
|  | 粗齿胆囊抓钳 | 1 | 把 |
|  | Dorsey无创肠钳 | 1 | 把 |
|  | Dorsey肺叶钳 | 1 | 把 |
|  | Babcock桨形肺叶钳 | 1 | 把 |
|  | 输卵管钳 | 1 | 把 |
|  | 眼镜蛇抓钳 | 1 | 把 |
|  | 医用内窥镜台车 | 3 | 台 |
|  | 图文工作站 | 3 | 台 |
| - 2 | 超高清荧光内窥镜系统 | 1 | 套 |
|  | 荧光内窥镜摄像系统一体机 | 1 | 台 |
|  | 荧光内窥镜摄像头 | 1 | 个 |
|  | 荧光光导纤维 | 1 | 条 |
|  | 气腹机 | 1 | 台 |
|  | 气腹管 | 1 | 套 |
|  | 10mm 30°荧光镜头 | 1 | 根 |
|  | 医用LED监视器 | 1 | 台 |
|  | 医用内窥镜台车 | 1 | 台 |
|  | 图文工作站 | 1 | 台 |

注：1.备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

## 2、具体技术要求

说明：投标人须如实填写《技术规格偏离表》，并按《技术规格偏离表》中的要求提供相关证明资料，包括产品原厂说明书或产品彩页等。提供的证明资料与投标响应情况不相符的，视为《技术规格偏离表》填写不实。▲为重要参数。

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超高清内窥镜系统 | 1.1超高清摄像主机及摄像头 |
|  |  | - 超高清摄像系统，视频输出至少可在三种模式分辨率间切换：1920 × 1080P（HDTV）、1280 × 1024(HD) 、720P格式； |
|  |  | - ▲摄像头采用1/3英寸逐行扫描三晶片CMOS传感器，分辨率达到1920 × 1080P；（该条参数需提供厂家产品彩页或产品说明书证明） |
|  |  | - ▲主机摄像头具备主动近红外ICG显影功能，与荧光光源设备对接后，可捕捉高清白光信号和荧光信号； |
|  |  | - ▲水平分辨率：≥ 1000线；（该条参数需提供产品检测报告或厂家产品彩页证明） |
|  |  | - 具有 16：9 和 4:3 两种输出模式； |
|  |  | - 视频信号输出接口至少具有：DVI x 2（数字视频接口）、S-Video； |
|  |  | - ▲主机面板具有≥3.5英寸触摸屏，含中文操作菜单，便于设置参数；（该条参数需提供产品说明书或厂家产品彩页证明） |
|  |  | - 主机面板上可设置亮度、缩放、白平衡、拍照、录像； |
|  |  | - ▲根据不同腔体环境，可配置色彩、亮度参数，具有至少八种专业手术模式选择：含关节镜、腹腔镜、宫腔镜、膀胱镜、耳鼻喉/颅骨等手术模式；（该条参数需提供产品说明书或设备照片证明） |
|  |  | - 摄像头遥控按键编程功能 ≥8种，包括白平衡，图像的放大、缩小，亮度增大、减小，术野拍照及摄像，设备控制等功能； |
|  |  | - 主机具备宽动态暗部细节提升功能，可以在摄像头上控制一键提升暗部亮度，协助清晰识别关键解剖结构；（该条参数需提供产品说明书或厂家产品彩页证明） |
|  |  | - 主机具备动态图像去饱和度功能，可以在摄像头上控制一键去除过红干扰，协助清晰识别关键解剖结构；（该条参数需提供产品说明书或厂家产品彩页证明） |
|  |  | - ▲摄像头控制按键≥4 个，可自定义设置按钮遥控功能，并具有微光显示功能；（该条参数需附产品说明书或厂家产品彩页证明） |
|  |  | - 1.2 LED冷光源 |
|  |  | - 与摄像系统同一品牌生产，保证图像质量； |
|  |  | - 医用冷光源,色温≥6000K,最大照度≥1800000 Lux； |
|  |  | - LED冷光源，不需要更换灯泡，设备灯泡使用寿命≥5000小时； |
|  |  | - 光源主机具备两种工作模式, 即待机模式和工作模式; |
|  |  | - 光源主机带有光纤感应装置，无光纤插入，不能进入发光工作模式； |
|  |  | - 光纤卡口为万用接口，无需光纤转换头即可连接任何品牌2.0—6.5mm直径的光纤，便于手术室日常使用；（该条参数需附厂家产品彩页证明） |
|  |  | - 具有多国语言操作界面，语言设置 ≥15种，包括简体中文；（该条参数需提供设备界面照片证明） |
|  |  | - 冷光源具有触摸液晶控制面板，屏幕尺寸≥ 3.5英寸； |
|  |  | - 主机面板可数字显示亮度值, 0到100可调； |
|  |  | - 需达到医用设备电气安全CF-1类标准。 |
|  |  | - 1.3 LED监视器 |
|  |  | - 与摄像系统同一品牌生产，保证图像传输质量； |
|  |  | - ≥26英寸液晶显示器，LED背光技术 ； |
|  |  | - 显示模式：16:9，屏幕上下无黑边； |
|  |  | - 不少于8种专业手术设置，与主机的多种专业模式更好匹配；（该条参数需提供产品说明书或设备照片证明） |
|  |  | - 画面影像效果≥3种，包括：画中画、画上画、画外画，且具有快捷键设置，操作简便； |
|  |  | - 至少具有两路信号输入接口，可实现双镜联合微创手术图像显示。 |
|  |  | - 1.4 气腹机 |
|  |  | - 高流量气腹机，最大流量：45L/分钟, 最小充气流量：0.1升/分钟，可快速补充气体泄漏； |
|  |  | - 最大压力：30mmHg； |
|  |  | - 2种供气方式可选：钢瓶高压供气和室内中心低压供气； |
|  |  | - ▲至少具有四种手术模式，包括小儿模式、肥胖症治疗模式、高流量专用充气模式及血管采集模式，可用于心脏外科手术；（该条参数需提供产品说明书或彩页证明） |
|  |  | - 具备二氧化碳气体加热功能，可加热气体至37°C； |
|  |  | - 具有液晶触摸屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，可在手术过程中始终定量显示当前气腹值； |
|  |  | - 接口集成无菌过滤器、气体加热、实时压力测量，管组连接自动识别的功能； |
|  |  | - 具有实时压力测量功能，提供高效的持续气流，具有漏气补偿功能，工作时无振动； |
|  |  | - 具有双路安全检测功能，安全性能高，对漏气和超压立即作出反应； |
|  |  | - 具有多国语言操作界面，语言种类≥15种，包括简体中文。 |
|  |  | - 1.5 10mm 30°镜头 |
|  |  | - 与摄像主机同一品牌，提供更好的兼容性及图像质量； |
|  |  | - 镜头采用国际标准卡口，能够适配其他品牌任何标准接口的冷光源和摄像系统； |
|  |  | - 镜头为三管设计，柱状镜片、光导纤维各自有独立的密封管包裹，同时又被镜体的外管包裹； |
|  |  | - 内窥镜采用用蓝宝石镜面，柱状透镜光学系统，耐磨抗刮花，透光性好； |
|  |  | - ▲镜头内光纤采用环型分布，发光点均匀分布在镜头四周，非对称月牙形分布，极少光线即能均匀清晰成像；（该条参数需提供产品照片证明） |
|  |  | - 镜头全部接缝处均为激光焊接，可高温高压消毒，保证重复消毒后稳定耐用； |
|  |  | - ▲光学视管有效景深范围最近至少达到25mm，最远端至少达到250mm。大景深便于胃肠及妇科用于下腹部腹腔镜手术时使用；（该条参数需提供产品检测报告证明） |
|  |  | - 光纤连接口可调换,镜体接口可兼容4种以上主流品牌摄像头。 |
|  |  | - 1.6 腔镜器械 |
|  |  | - ▲器械采用2段组合式设计，内芯与手柄装卸简单，消毒方便，手柄通用性强，同规格内芯可通用手柄； |
|  |  | - 器械可360°旋转，转动顺滑，单指可操作； |
|  |  | - 可浸泡、气熏或高压消毒。 |
| 2 | 超高清荧光内窥镜系统 | 2.1 荧光内窥镜摄像系统一体机和摄像头 |
|  |  | - 摄像系统采用双光源设计，可感应LED可见光光源图像和NIR近红外激光光源图像； |
|  |  | - NIR近红外激光光源为3R级医用激光，发射激光波长：5±4nm，激光脉冲重复率≥20脉冲/秒，最大输出能量≤2mJ/脉冲； |
|  |  | - 具有HD-SDI（1080i），3G-SDI（1080P）,DVI等视频信号输出模式； |
|  |  | - 视频输出分辨率≥1920×1080P； |
|  |  | - ▲摄像主机和冷光源采用一体机设计，可同时处理高清白光信号和荧光信号，实现白光和荧光的融合图像，并节省手术室设备空间；（该条参数需提供产品注册证证明摄像主机和冷光源采用一体机设计） |
|  |  | - ▲摄像头采用CMOS高清图像传感器；（该条参数需提供国家药监局产品检测报告证明） |
|  |  | - 摄像系统具备专用荧光摄像头，可同时捕捉高清白光信号和荧光信号，实现白光和荧光的融合图像； |
|  |  | - ▲具有至少四种图像显示模式，可同时显示在液晶监视器上进行对比，并可通过摄像头上的操作按键快速切换主屏显示模式。至少具有的四种模式分别为：高清白光模式，黑白荧光模式、绿色荧光模式、彩色荧光模式；（该条参数需提供产品手术画面照片或产品使用说明书证明） |
|  |  | - 可通过摄像头上的按键一键切换普通白光模式图像和荧光模式图像； |
|  |  | - 支持电子调焦，可通过摄像头上的调焦按键调节焦距，调整图像清晰度； |
|  |  | - 画面显示比例：16:9； |
|  |  | - ▲模块化设计，可升级扩展开放手术模块，实现腔镜手术与开放手术同时兼容；（提供开放手术模块产品照片证明） |
|  |  | - 具有视频输出接口，可与转播设备兼容，实现会议时手术实时转播。 |
|  |  | - 2.2 荧光内窥镜镜头 |
|  |  | - 镜头可同时传输白光和近红外光； |
|  |  | - 10mm 30°镜头，长度≥320 mm； |
|  |  | - 有效景深范围25-100mm； |
|  |  | - 可高温高压消毒灭菌； |
|  |  | - 2.3 荧光光导纤维 |
|  |  | - 光纤直径≤5mm，可同时传输白光及近红外光； |
|  |  | - 长度≥3米； |
|  |  | - 可高温高压消毒。 |
|  |  | - 2.4 医用LED监视器 |
|  |  | - ▲与摄像系统同一品牌，保证图像传输质量； |
|  |  | - ≥26英寸IPS平板，LED背光； |
|  |  | - 显示比例16:9，图像上下无黑边； |
|  |  | - 不少于8种专业手术模式设置（该条参数需附产品照片或说明书证明）。 |
|  |  | - 画面影像效果≥3种，包括：画中画、画上画、画外画； |
|  |  | - 响应时间≤8ms； |
|  |  | - 视角≥178度； |
|  |  | - 显示色彩≥10亿色（10位）； |
|  |  | - 原始分辨率≥1920点（H）×1080点（V）； |
|  |  | - 可同时输入两路信号，并同时在监视器上显示，实现双镜联合手术图像显示。 |
|  |  | - 2.5 气腹机 |
|  |  | - 高流量气腹机，最大流量：45L/分钟, 最小充气流量：0.1升/分钟，可快速补充气体泄漏； |
|  |  | - 最大压力：30mmHg； |
|  |  | - 2种供气方式可选：钢瓶高压供气和室内中心低压供气； |
|  |  | - ▲至少具有四种手术模式，包括小儿模式、肥胖症治疗模式、高流量专用充气模式及血管采集模式，可用于心脏外科手术；（该条参数需提供产品说明书或彩页证明） |
|  |  | - 具备二氧化碳气体加热功能，可加热气体至37°C； |
|  |  | - 具有液晶触摸屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，可在手术过程中始终定量显示当前气腹值； |
|  |  | - 接口集成无菌过滤器、气体加热、实时压力测量，管组连接自动识别的功能； |
|  |  | - 具有实时压力测量功能，提供高效的持续气流，具有漏气补偿功能，工作时无振动； |
|  |  | - 具有双路安全检测功能，安全性能高，对漏气和超压立即作出反应； |
|  |  | - 具有多国语言操作界面，语言种类≥15种，包括简体中文。 |

## 三、商务需求

★为不可偏离参数，若有偏离，则视为“所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面没有实质性满足招标文件要求”，将导致初审不通过。

| 序号 | 目录 | 商务需求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |
| 1 | 维修及维护服务 | ★1.1各投标人应在投标文件中列明各主机、配件和易耗品的保修期限，并承诺提供整机免费保修期 3 年,终身维修。不满足导致废标。 |
|  |  | 1.2保修期内,年度定期预防性维护保养次数应不少于 4 次。保修期内免费更换零配件、免工时费。 |
|  |  | 1.3由设备制造商提供售后服务， 2 小时内响应， 24 小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时。 |
|  |  | 1.4投标人负责货物的终身维修，保证 8 年以上供应维修配件， 5 年内免费提供软件升级服务。 |
| 2 | 质量保证 | 2.1在保修期内, 投标人应确保年开机率在95%以上, 若不能达到此开机率，将作以下处理：a. 年开机率在90-95%之间按一赔 二延长保修期；b. 年开机率在85-90%之间按一赔 五延长保修期；c. 年开机率低于85%，投标人必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。注：年开机率（国家法定工作日） |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |  |  |
| 1 | 维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价 | 1.1由设备制造商提供售后服务， 2 小时内响应， 24 小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时。 |
|  |  | 1.2保修期满后，投标人应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修合同。价格最高的前5项零配件、消耗品和延续保修合同的报价明细必须填写于《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》中。 |
|  |  | 1.3采购人可与投标人就优惠价进行谈判，但优惠价不得高于投标人在投标文件的《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》中承诺的维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价。 |
|  |  | 1.4设备制造商维修的货物经采购人验收合格，且设备制造商提供维修专用发票后，采购人支付维修费用。 |
|  |  | 1.5投标人及设备制造商不得以任何理由不按时进行维修，不得要求采购人购买所谓“保修服务”（即：不论设备有无故障先买保修服务），不得在设备中嵌设任何不利于采购人使用与维修设备的障碍。 |
| （三）其他商务要求 |  |  |
| 1 | 交货要求 | ▲1.1投标人在签订合同之日起 90 日历日内交货。不满足导致废标。 |
|  |  | 1.2投标人应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。 |
|  |  | 1.3提供的货物必须为全新、经检验合格的产品。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。其中，进口设备必须具有报关证明文件、原产地证明和商检证明文件。 |
| 2 | 运输、安装和验收 | 2.1投标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点,并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。 |
|  |  | 2.2采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。如果发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等,采购人可以拒绝接收该货物,投标人应在 7天内采取补足、更换或退货等措施,以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由投标人承担。 |
|  |  | 2.3投标人负责货物的现场安装和调试,提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。投标人应在货物运至指定地点后一周内开始安装调试,并在 5 天内安装调试完毕。 |
|  |  | 2.4由投标人代表和采购人组成验收小组对产品进行验收。验收标准按照国家规定标准执行。经检验设备正常运作后签署验收报告,产品保修期自验收合格之日起算。 |
| 3 | 培训 | 3.1中标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。 |
| 4 | 知识产权 | 4.1投标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。投标人保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。 |
|  |  | 4.2采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。 |
| 5 | 付款方式 | 合同签订后三日内，乙方需支付合同总金额的5%作为履约担保金到甲方指定账户；货到指定地点、验收合格并提供全额发票办理入库之日起三个月内，甲方向乙方支付全款；乙方履行完毕本合同全部义务后，甲方无息返还乙方履约担保金。 |
| 6 | 违约责任 | 6.1如投标人未按照投标文件中承诺的时间交货或提供服务，投标人应承担延期交货和延期服务的违约责任，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失。实际经济损失超出履约保证金额，采购人有权终止合同。 |
|  |  | 6.2投标人所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标文件要约的，采购人有权拒绝收货，投标人向采购人偿付项目采购金额百分之 10 的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。 |
|  |  | 6.3投标人不能交付设备的，投标人向采购人偿付项目采购金额百分之 十 的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第 五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。 |
|  |  | 6.4投标人逾期未交设备的，投标人向采购人每日偿付设备款千分之 10 的违约金。投标人超过交货期限10 日仍未交货，采购人有权解除合同。 |
|  |  | 6.5违约金先从由投标人履约保证金中扣除，若有不足部分则由中标人补齐。 |
| 7 | 其他 | 7.1投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |

备注：

1. “（一）免费保修期内售后服务要求”部分，请详细列明免费保修期内的售后服务要求，内容包括但不限于免费保修期限、售后服务人员配备、技术培训方案、质量保证、违约承诺、维修响应及故障解决时间、方案等。

2. “（二）免费保修期外售后服务要求”部分，请详细列明免费保修期外的售后服务要求，内容包括但不限于零配件的优惠率、维修响应及故障解决时间、方案、提供的服务等。

3. “（三）其他商务要求”部分，如有补充，请详细列明。

深圳市第三人民医院购置设备的技术参数制作承诺书

我科根据工作需要，要求购买此设备，经过调研后，经科室民主管理小组讨论，制定此设备技术参数，并保证技术参数不偏向于某一品牌。此招标技术参数至少让 史赛克 、 史托斯 、 奥林巴斯 等3个以上品牌技术分数得分相当，特向医院党委、纪委做出承诺。

需购设备名称：

承诺人员签名：

年    月    日