采购招标文件

## 1  项目需求

（一）货物总清单

| 序号 | 采购计划编号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 预算限额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 慢生长分枝杆菌MIC法药敏检测系统 | 1 | 套 | 拒绝进口 | 18 |

（二）货物清单明细

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动加样仪 | 1 | 套 |
| 2 | 微生物药敏分析系统 | 1 | 套 |

注：1.备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

## 2、具体技术要求

说明：投标人须如实填写《技术规格偏离表》，并按《技术规格偏离表》中的要求提供相关证明资料，包括产品原厂说明书或产品彩页等。提供的证明资料与投标响应情况不相符的，视为《技术规格偏离表》填写不实。

“▲”所标参数为重要参数；

“★”为不可偏离参数，若有偏离，将导致初审不通过。

| 设备名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- |
| 自动加样仪 | 1、用于临床检验分析仪器分析前试剂或样本的96孔板或定制版的精密加样。 |
|  | ▲2、采用12联空气泵高精度加样，可1-12道同时加样，实现100μl的加样精度±3 %，重复性CV≤2%。 |
|  | 3、整体体积小，可放置安全柜内运行操作，整体设计符合人机界面。 |
|  | 4、能快速对96孔板加样，1个96孔加样时间≤90s，2个48孔加样时间≤120s。 |
|  | 5、加样范围广，在20μl-200μl任意选择。 |
|  | 6、加样过程有进度和倒计时显示，可以提前确定加样整个过程所需时间。 |
|  | ▲7、全中文彩色液晶触摸屏操控，界面操作简单方便，在程序中可以选择加样行数，通过定义不同加样行数、tip头数量等参数。 |
|  | 8、开机后有自检复位检测功能，具有Tip头缺失提醒功能。 |
|  | 9、传动过程出现故障会自动报警和停止运行，并在界面上提示相应的错误，避免误操作。 |
|  | 10、仪器自带防止滴液功能，防止加样过程的污染和保证加样精度。 |
|  | ▲11、仪器具有食品药品监督管理局颁发的二类医疗器械注册证。 |
| 微生物药敏分析系统 | ▲1、仪器可实现96孔板药敏实验结果的图像采集，自动判读药敏实验结果，并可在图像上对临界值和判读结果进行标记，无需人工记录药敏结果。可全自动生成实验报告，无需人工干预介入。 |
|  | 2、仪器由图像采集装置、随机软件组成。图像采集装置包括：托盘运动模式、相机移动模块、相机模块、控制电路。 |
|  | ▲3、全中文判读系统，计算机端人机交互，具有人工复核功能，可根据样本信息对报告进行查阅；具有开机自检复位功能。 |
|  | 4、自动采集彩色图像，可保存原图及带判读状态标记图片。 |
|  | 5、具有数据存储、查询功能；能自动生成、打印检验报告单。 |
|  | 6、完成1个96孔板判读时间≤2min。 |
|  | 7、对质控菌株药物定性测定的准确率≥90%。 |
|  | 8、对质控菌株药物定性测定的重复性≥90%。 |
|  | ▲9、具备单测试、双测试双接种、≥2个自定义模板，可根据客户实际操作需求对报告单格式进行修改，满足实验室报告单的定制化需要。 |
|  | ▲10、仪器具有药品监督管理局颁发的二类医疗器械注册证。 |
|  | 11、系统配置一台笔记本电脑。显示器：不低于14英寸，处理器：I5，内存：大于8G。 |

## 3、商务需求

“说明：1、带“★”指标项为关键参数，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。带“▲”指标项为重要参数，负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。

| 序号 | 目录 | 商务需求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |
| 1 | 维修及维护服务 | ★1）整机免费保修期3年，终身维修，时间自验收合格之日起算。 |
|  |  | 2）保修期内,年度定期预防性维护保养次数应不少于 4 次。保修期内免费更换零配件、免工时费。 |
|  |  | 3）由设备制造商提供售后服务， 2 小时内响应， 24 小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时。 |
|  |  | 4）投标人负责货物的终身维修，保证 5 年以上供应维修配件， 5 年内免费提供软件升级服务。 |
|  |  | ▲5）投标人提供的仪器设备的设计使用年限必须≥5年。【设计年限需提供相关证明材料进行佐证】 |
|  |  | ▲6）投标人提供的仪器设备的生产日期必须在一年半内生产。【生产日期需提供承诺书（格式自拟）】 |
| 2 | 质量保证 | 在保修期内, 投标人应确保年开机率在95%以上, 若不能达到此开机率，将作以下处理： A、年开机率在90-95%之间按一赔 二 延长保修期. B、年开机率在85-90%之间按一赔 五 延长保修期 C、年开机率低于85%，投标人必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。 注：年开机率（国家法定工作日） |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |  |  |
| 1 | 维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价 | 1）由设备制造商提供售后服务， 2 小时内响应， 24 小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时。 |
|  |  | 2）保修期满后，投标人应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修合同。价格最高的前 5项零配件、消耗品和延续保修合同的报价明细必须填写于《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》中。 |
|  |  | 3）采购人可与投标人就优惠价进行谈判，但优惠价不得高于投标人在投标文件的《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》中承诺的维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价。 |
|  |  | 4）设备制造商维修的货物经采购人验收合格，且设备制造商提供维修专用发票后，采购人支付维修费用。 |
|  |  | 5）投标人及设备制造商不得以任何理由不按时进行维修，不得要求采购人购买所谓“保修服务”（即：不论设备有无故障先买保修服务），不得在设备中嵌设任何不利于采购人使用与维修设备的障碍。 |
|  |  | ▲6）仪器配套封闭试剂及耗材需在深圳市卫生耗材阳光采购平台上注册，并承诺提供深圳市内最低供货价。【提供深圳市卫生耗材阳光采购平台上注册证明和承诺函（格式自拟）】，若无封闭试剂及耗材，则无需提供。 |
| （三）其他商务要求 |  |  |
| 1 | 交货要求 | ★1）签订合同之日起 60 日历日内交货。 |
|  |  | 2）投标人应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南等。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。 |
|  |  | 3）提供的货物必须为全新、经检验合格的产品。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。 |
| 2 | 运输、安装和验收 | 1）投标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点,并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、增值税等费用。 |
|  |  | 2）采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求。如果发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等,采购人可以拒绝接收该货物,投标人应在 7天内采取补足、更换或退货等措施,以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由投标人承担。 |
|  |  | 3）投标人负责货物的现场安装和调试,提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。投标人应在货物运至指定地点后一周内开始安装调试,并在 5 天内安装调试完毕。 |
|  |  | 4）由中标人代表和采购人组成验收小组对产品进行验收。验收标准按照国家规定标准执行。经检验设备正常运作后签署验收报告,产品保修期自验收合格之日起算。 |
| 3 | 培训 | 中标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。 |
| 4 | 知识产权 | 1）投标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。投标人保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。 |
|  |  | 2）采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。 |
| 5 | 付款方式 | #### 合同签订后三日内，乙方自主选择以保函或转账的形式缴纳或提交合同总金额5%的履约保证金；乙方需在验收合格后的10日内提供合同全额发票，甲方收到发票后的60日内，向乙方指定账户支付全额货款；验收合格之日起算1年后，乙方需向甲方申请退回该履约保证金，甲方收到申请后，90日内无息返还。因乙方原因而未能达到本项目验收标准或验收不通过的，履约保证金不予退还。 |
| 6 | 违约责任 | 1）如中标人未按照投标文件中承诺的时间交货或提供服务，中标人应承担延期交货和延期服务的违约责任，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失。实际经济损失超出履约保证金额，采购人有权终止合同。 |
|  |  | 2）中标人所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标文件要约的，采购人有权拒绝收货，中标人向采购人偿付项目采购金额千分之 10 的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。 |
|  |  | 3）投标人不能交付设备的，投标人向采购人偿付项目采购金额百分之 十 的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。 |
|  |  | 4）中标人逾期未交设备的，中标人向采购人每日偿付设备款千分之 1的违约金。中标人超过交货期限 10 日仍未交货，采购人有权解除合同。 |
|  |  | 5）违约金先从由中标人履约保证金中扣除，若有不足部分则由中标人补齐。 |
| 7 | 其他 | 投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |
| 8 | 项目（产品）要求 | ★8.1投标人所投产品具备相关主管部门要求的认证资料：所投产品为第一类医疗器械的，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械备案凭证》扫描件，原件备查；所投产品为第二、三类医疗器械的，提供监督管理部门签发的涵盖所投产品的《医疗器械注册证》(有效期内)扫描件，原件备查。 |

1. “（一）免费保修期内售后服务要求”部分，请详细列明免费保修期内的售后服务要求，内容包括但不限于免费保修期限、售后服务人员配备、技术培训方案、质量保证、违约承诺、维修响应及故障解决时间、方案等。

2. “（二）免费保修期外售后服务要求”部分，请详细列明免费保修期外的售后服务要求，内容包括但不限于零配件的优惠率、维修响应及故障解决时间、方案、提供的服务等。

3. “（三）其他商务要求”部分，如有补充，请详细列明。

深圳市第三人民医院购置设备的技术参数制作承诺书

我科根据工作需要，要求购买此设备，经过调研后，经科室民主管理小组讨论，制定此设备技术参数，并保证技术参数不偏向于某一品牌。此招标技术参数至少让         、           、        等3个以上品牌技术分数得分相当，特向医院党委、纪委做出承诺。

需购设备名称：

承诺人员签名：

年    月    日

参数拟定人（主要执笔人）:

民主管理小组组长：