采购需求文件

## 1  项目需求

（一）货物总清单

| 序号 | 采购计划编号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 保修年限 | 预算限额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 台式恒温摇床 | 1 | 套 | 3 | 2 |

（二）货物清单明细

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 台式恒温摇床主机 | 1 | 台 |
|  | 万能弹簧夹具平台 | 1 | 套 |

| 设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 台式恒温摇床 | 1、内部容积：90-100L |
|  | 2、转速范围：30-400rpm |
|  | 3、转速设置精度：1rpm |
|  | 4、振幅：25-30mm |
|  | 5、摇板尺寸：440-450*390-410mm |
|  | 6、温控范围：环境温度+5℃-60℃ |
|  | 7、温控精度：0.1℃ |
|  | 8、温度均匀度：≤±0.5℃（@37℃） |
|  | 9、具有来电自动恢复功能 |
|  | 10、内腔最高工作高度：300-320mm |