货物类项目采购需求申报书

| 项目名称 |  | 低温手术系统 | 采购类型 | 货物类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 |  | 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 预算限额（万元） |  | 5 | 是否接受进口 | 不接受 |
| 货物清单 | 序号; 货物名称; 数量; 单位. 1; 低温手术系统; 2; 台. 2. 3. 4. 5. 6. 7. |
| 具体技术要求 | - 一、（请用100字以内描述采购标的物的功能和质量要求，建议在本处明确适用范围、病种范围或使用科室、使用场景等，可参考设备注册证或说明书上适用范围内容。描述不准有品牌倾向性） - 本产品一次性射频消融电极（多功能手术解剖器）与高频手术设备（RFS-4000K）配套使用，用于软组织的低温切割和凝血。被切割组织细胞内的水分子在射频能量作用下快速振荡，从细胞内部迅速气化，引起组织细胞破裂蒸发，在低温状态下实现切割、止血、凝切、消融、电凝等功能，工作温度低于42度。主要在外科手术中用于皮肤、筋膜、粘膜等软组织的低温切割和凝血。组织损伤最小化，无碳化、水肿，最大程度保持组织活性，促进术后愈合。 - 二、投标人拟投产品符合政府采购政策的，投标人须按招标文件要求提供相关的证明材料。 - 三、投标人拟投产品必须符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范； - 四、如检验检测的事项属于法律、行政法规规定应当取得市场监督管理部门资质认定事项的，出具该报告的检验检测机构应当依法取得市场监督管理部门资质认定，在资质认定证书规定的能力范围内出具检验检测报告，并在报告上标注资质认定标志（CMA）。如法律、行政法规对检验检测机构资质认定另有规定的（如医疗器械类的检验检测），应依照相关法律、行政法规的规定在评审准则中予以明确报告是否需要特定资质认定标志。 备注： 1、投标人须提供上表所列产品，在规定的时间内送至指定地点参与评分。 2、样品与《实质性响应条款偏离表》中对应的投标内容存在不符的，评委会可根据情况视为《实质性响应条款偏离表》填写不实，初审不通过。 3、材料样品将作为履约验收的参考。 说明：1、带“▲”指标项为重要参数，负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。 2、技术要求中，用红色加粗字体标注的技术条款为要求提供证明资料的条款，共 项，其余为未要求提供证明资料的条款，无需提供相关证明资料。 3、评分时，如对一项招标技术要求（以划分框为准）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。 设备名称; 招标技术要求. 高频手术设备; 产品功能：配合单极/双极配套产品处理组织切割、凝血、消融，同时具备喷凝功能. 最高输出功率：100W±20%. 工作频率误差：单极工作模式：4MHz±0.400MHz，双极工作模式：1.71MHz±0.171MHz. 单极输出功率强度：0-100可调，步距为1，输出电压小于等于650V. 双极输出功率强度：0-100可调，步距为1，输出电压小于等于650V. 喷凝输出功率强度：0-40可调，步距为1，输出电压小于等于1300V. 具备7种工作模式：切割模式，切割/凝血模式，凝血模式，消融模式，喷凝模式，双极切割模式，双极凝血模式. 具备开机安全自检测功能，自动报警功能. 单极模式启动可使用手控开关，也可使用脚踏开关启动. 脚踏开关启动力：10N-50N范围内. |
| 商务需求 | # 一、报价要求 # 1、投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 # 2、投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。 # 3、除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价或总价。投标人未填综合单价或总价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内。 # 4、投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。 # 5、投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。 6、投标人须考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在项目实施过程中，如项目工作范围发生变更，由中标人和采购人双方协商解决；其余情况下，投标总价均不予调整。 # 二、招标商务需求 序号; 目录; 招标商务需求. （一）免费保修期内售后服务要求. 1; 维修响应及故障解决时间; 由设备制造商或制造商授权认可的代理商提供售后服务，在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知2 小时内响应， 24 小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时。. 2; 关于保修期; ★货物免费保修期 3 年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。. 3; 关于保修期内服务; 保修期内,年度定期预防性维护保养次数应不少于 4 次。保修期内免费更换零配件、免工时费。. 4; 关于维修配件及软件升级; 投标人负责货物的终身维修，保证 8 年以上供应维修配件， 5 年内免费提供软件升级服务。. 5; 关于设备设计使用年限; ★投标人提供的仪器设备的设计使用年限≥5年。【设计年限需提供设备说明书或由厂家盖章的说明函进行佐证（格式自拟）】. 6; 关于设备生产日期; ★投标人提供的仪器设备的生产日期必须在一年半内生产【生产日期需提供承诺书（格式自拟）】. 7; 关于配套试剂及耗材; ★承诺可在深圳医用耗材阳光交易和监管平台上采购仪器配套封闭试剂及耗材，阳光采购平台上注册为限价目录产品，并承诺提供深圳市内最低供货价（提供承诺函，承诺函格式自定）。. 8; 关于零配件、消耗品和延续保修; 投标人应提供维修零配件、消耗品和延续保修的报价单。价格最高的前 5项零配件、消耗品和延续保修的报价明细必须填写于《零配件、消耗品和延续保修报价明细清单》中（清单格式自拟）。. 9; 关于设备开机率; 在保修期内, 投标人应确保年开机率在95%（含）以上, 若不能达到此开机率，将作以下处理： A.年开机率在90（含）-95%（不含）之间按一赔 二 延长保修期. B.年开机率在85（含）-90%（不含）之间按一赔 五 延长保修期 C.年开机率低于85%（不含），投标人须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。 注：年开机率=（实际开机天数/365天*100%）. 10; 其他; 投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。. （二）免费保修期外售后服务要求. 1; 由设备制造商或制造商授权认可的代理商提供售后服务。. （三）其他商务要求. 1; 关于交货; ★1.1签订合同后 30 天（日历日）内交货。. 1.2交货地点：中标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点,并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。. 1.3中标人应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册等，所有外文资料须提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。. 1.4中标人提供的货物必须为全新、经检验合格的产品。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。其中，进口设备必须具有报关证明文件和商检证明文件（免检设备提供免检证明）。. 1.5采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求。如果发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等,采购人可以拒绝接收该货物。. 1.6中标人负责货物的现场安装和调试,提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。中标人应在货物运至指定地点后 5 天内开始安装调试,并在 5 天内安装调试完毕。. 2; 关于验收; 2.1中标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。. 2.2当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。. 2.3由中标人代表和采购人组成验收小组对产品进行验收。验收标准按照国家规定标准执行。经检验设备正常运作后签署验收报告,产品保修期自验收合格之日起算。. 3; 关于违约; 3.1中标人未按照投标文件中承诺的时间交货或提供服务，投标人应承担延期交货和延期服务的违约责任，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失。实际经济损失超出履约保证金额，采购人有权终止合同。. 3.2中标人所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标文件要求的，采购人有权拒绝收货，中标人向采购人偿付项目采购金额千分之 10 的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对投标人进行处罚。. 3.3中标人不能交付设备的，投标人向采购人偿付项目采购金额百分之 5 的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对投标人进行处罚。. 3.4中标人逾期未交设备的，中标人向采购人每日偿付设备款千分之 1的违约金。中标人超过交货期限 10 日仍未交货，采购人有权解除合同. 3.5中标人逾期交货的，将被没收履约保证金并按主管部门相关规定处理，违约金先从由投标人履约保证金中扣除，若有不足部分则由中标人补齐。. 3.6中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将被没收履约保证金，并被履约评价工作实施机构评为履约等级“差”并按主管部门相关规定处理。. 4; 关于付款; 4.1全部合同货物到达交货地点，并安装调试且验收合格后，提交验收资料，采购人在收到验收资料和发票后向中标人支付合同总价的 100 %。 4.2每次按合同支付款项前，中标人应向采购人提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致； 4.3违约责任：采购人逾期支付合同款项的，除应当支付合同款项外，还应当每日按合同总价的1‰向中标人偿付违约金，但因中标人自身原因导致无法及时支付的除外。. ★5; 项目（产品）要求; ★5.1若所投产品为进口，则投标人必须提供由设备制造商或授权的中国总代理签署的合法有效的保修、维修承诺函（免费保修期满足招标文件要求）扫描件，原件备查；若所投产品为国产产品，则无需提供。. ★6; - 知识产权合规承诺; 6.1投标人在履行合同的过程中不得侵犯他人知识产权，不得提供虚假知识产权申请材料或者违背知识产权合规性承诺，否则依法追究其违约等责任，并将其失信违法信息依法纳入公共信用信息系统。 6.2投标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利、商标、版权等知识产权或商品名称及其他权利的起诉及索赔。若采购人因此被第三方起诉或以其它方式追究责任，投标人应赔偿因采购人被第三方索赔所引起的一切损失，包括但不限于采购人所支付的侵权损害赔偿费、律师费、诉讼费、仲裁费、办案差旅费等因应诉、沟通协调所发的一切费用。 - 6.3投标人实施本项目所形成成果的知识产权归采购人所有，未经采购人许可，投标人不得随意使用。. 7; 履约保证金; - 提交说明 - 时间：收到中标通知书后五个工作日内提交； - 金额：合同（成交）金额的 5 %； - 方式：中标人自主选择； - 退还说明： - 时间、方式和条件：中标人供货完成调试、验收、培训且提供了厂家（或厂家授权）的售后服务承诺书后向甲方申请退回该履约保证金，甲方收到申请审核同意后，无息返还乙方的履约保证金。因乙方原因而未能达到本项目验收标准或验收不通过的，履约保证金不予退还。 - 违约责任：采购人逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当每日按合同总价的1‰向中标人偿付违约金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。 - 中标人违反合同及其附件约定的任何义务，采购人有权在履约保证金中直接扣除投标人应向采购人支付的违约金或损失赔偿额，如有不足的，中标人应对超过的部分予以赔偿。. 8; ★8.1投标人所投产品具备相关主管部门要求的认证资料：所投产品为第一类医疗器械的，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械备案凭证》扫描件，原件备查；所投产品为第二、三类医疗器械的，提供监督管理部门签发的涵盖所投产品的《医疗器械注册证》(有效期内)扫描件，原件备查。. |