货物类项目采购需求申报书

| 项目名称 |  | 紫外线光疗仪（308nm） | 采购类型 | 货物类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 |  | 1 | 采购方式 | 公开招标 |
| 预算限额（万元） |  | 18 | 是否接受进口 | 否 |
| 货物清单 | 序号; 货物名称; 数量; 单位. 1; 主机; 1; 台. 2; 护目镜; 2; 副. 3; 护肤硅胶片; 4; 张. 4; 硅胶头; 5; 个. 5; 说明书; 1; 本. 6; 合格证; 1; 张. 7. |
| 具体技术要求 | - 一、（请用100字以内描述采购标的物的功能和质量要求，建议在本处明确适用范围、病种范围或使用科室、使用场景等，可参考设备注册证或说明书上适用范围内容。描述不准有品牌倾向性） - 需是采用308nm波段紫外线光疗设备；使用科室：皮肤科； 用于银屑病，白癜风，异位性皮炎，脂溢性皮炎，玫瑰糠疹，湿疹，带状疱疹，掌跖脓疱病等皮肤顽症的治疗。 - 二、投标人拟投产品符合政府采购政策的，投标人须按招标文件要求提供相关的证明材料。 - 三、投标人拟投产品必须符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范； - 四、如检验检测的事项属于法律、行政法规规定应当取得市场监督管理部门资质认定事项的，出具该报告的检验检测机构应当依法取得市场监督管理部门资质认定，在资质认定证书规定的能力范围内出具检验检测报告，并在报告上标注资质认定标志（CMA）。如法律、行政法规对检验检测机构资质认定另有规定的（如医疗器械类的检验检测），应依照相关法律、行政法规的规定在评审准则中予以明确报告是否需要特定资质认定标志。 备注： 1、投标人须提供上表所列产品，在规定的时间内送至指定地点参与评分。 2、样品与《实质性响应条款偏离表》中对应的投标内容存在不符的，评委会可根据情况视为《实质性响应条款偏离表》填写不实，初审不通过。 3、材料样品将作为履约验收的参考。 说明：1、带“▲”指标项为重要参数，负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。 2、技术要求中，用红色加粗字体标注的技术条款为要求提供证明资料的条款，共 4 项，其余为未要求提供证明资料的条款，无需提供相关证明资料。 3、评分时，如对一项招标技术要求（以划分框为准）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。 设备名称; 招标技术要求. 紫外线光疗仪（308nm）; 1、光源：氮化铝镓（AIGaN）LED芯片固态光源，阵列反射式光路设计，光谱纯净均匀，疗效显著；. 2、光源的使用寿命≥3000小时，光源使用寿命长大大降低了治疗成本；. - 3、采用集成的直接贴片COB封装，基板及特殊的分子架构，提升光源效率；采用薄膜倒装技术和导热基板设计，确保散热效率；. - ▲4、具有可视化观察窗，不透紫外线只透可见光，保证了光疗仪操作人员可安全的观察皮损治疗情况；（需提供观察窗专利证书）. - 5、摒弃了传统脚踏式治疗操作，采用更方便灵巧的手柄按键操作；. ▲6、治疗手柄至少包含了6种出光头，可连接测定出光头或治疗出光头，套至即可更换；单位cm：1.5x1.5/3x3/3x4/6.2x4/直径2cm圆形/直径3cm圆形. 7、任意照射面积，多种硅胶片形式组合搭配，安全无重复，手柄一键式擦作，符合人体柔性照射；. - 8、专用MED测定贴片，照射定位和数据记录同时完成；让MED测定方便简捷，并可录入设备，永久保存；. ▲9、触摸屏尺寸≥12.1寸. 10、24平方厘米≤手柄最大照射面积≤25平方厘米，既保证操作便捷性，又保证手柄轻便便携性，满足腋窝等特殊部位的光疗。. - 11、患者治疗管理系统，可存储病例记录；. - 12、安全设计：不同于传统308nm紫外光的持续高压作业，采用了低压设计，水温、水流、电流报警提示功能保证了治疗过程中的安全；. 13、机身中间设计人性化储物抽屉，方便医务人员放置护目镜等配件物品. 14、机器设有推拉把手，行动自如，方便医务人员移动机器。. - 15、具有专利证书的航空级循环冷却系统，保证了高强度光源的波长稳定性和超长寿使用寿命；（需提供冷却系统证书）. 16、峰值波长（nm）：308±2. 17、手柄输出接口：治疗出光头+MED测定出光头. ▲18、辐照剂量（mJ/cm2）:50-5000（最小增加剂量1mj）. 19、辐照强度（mw/cm2）：≥50. 20、 输入功率（VA）：≤500. 21、外形尺寸L×W×H，（mm）≥520×500×1240. |
| 商务需求 | # 一、报价要求 # 1、投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 # 2、投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。 # 3、除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价或总价。投标人未填综合单价或总价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内。 # 4、投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。 # 5、投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。 6、投标人须考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在项目实施过程中，如项目工作范围发生变更，由中标人和采购人双方协商解决；其余情况下，投标总价均不予调整。 # 二、招标商务需求 序号; 目录; 招标商务需求. （一）免费保修期内售后服务要求. 1; 维修响应及故障解决时间; 由设备制造商或制造商授权认可的代理商提供售后服务，在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知2 小时内响应， 24 小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时。. 2; 关于保修期; ★货物免费保修期 3 年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。. 3; 关于保修期内服务; 保修期内,年度定期预防性维护保养次数应不少于 4 次。保修期内免费更换零配件、免工时费。. 4; 关于维修配件及软件升级; 投标人负责货物的终身维修，保证 8 年以上供应维修配件， 5 年内免费提供软件升级服务。. 5; 关于设备设计使用年限; ★投标人提供的仪器设备的设计使用年限≥5年。【设计年限需提供设备说明书或由厂家盖章的说明函进行佐证（格式自拟）】. 6; 关于设备生产日期; ★投标人提供的仪器设备的生产日期必须在一年半内生产【生产日期需提供承诺书（格式自拟）】. 7; 关于配套试剂及耗材; ★承诺可在深圳医用耗材阳光交易和监管平台上采购仪器配套封闭试剂及耗材，并承诺提供深圳市内最低供货价（提供承诺函，承诺函格式自定）。. 8; 关于零配件、消耗品和延续保修; 投标人应提供维修零配件、消耗品和延续保修的报价单。价格最高的前 5项零配件、消耗品和延续保修的报价明细必须填写于《零配件、消耗品和延续保修报价明细清单》中（清单格式自拟）。. 9; 关于设备开机率; 在保修期内, 投标人应确保年开机率在95%（含）以上, 若不能达到此开机率，将作以下处理： A.年开机率在90（含）-95%（不含）之间按一赔 二 延长保修期. B.年开机率在85（含）-90%（不含）之间按一赔 五 延长保修期 C.年开机率低于85%（不含），投标人须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。 注：年开机率=（实际开机天数/365天*100%）. 10; 其他; 投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。. （二）免费保修期外售后服务要求. 1; 由设备制造商或制造商授权认可的代理商提供售后服务。. （三）其他商务要求. 1; 关于交货; ★1.1签订合同后 30 天（日历日）内交货。. 1.2交货地点：中标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点,并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。. 1.3中标人应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册等，所有外文资料须提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。. 1.4中标人提供的货物必须为全新、经检验合格的产品。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。其中，进口设备必须具有报关证明文件和商检证明文件（免检设备提供免检证明）。. 1.5采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求。如果发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等,采购人可以拒绝接收该货物。. 1.6中标人负责货物的现场安装和调试,提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。中标人应在货物运至指定地点后 5 天内开始安装调试,并在 5 天内安装调试完毕。. 2; 关于验收; 2.1中标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。. 2.2当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。. 2.3由中标人代表和采购人组成验收小组对产品进行验收。验收标准按照国家规定标准执行。经检验设备正常运作后签署验收报告,产品保修期自验收合格之日起算。. 3; 关于违约; 3.1中标人未按照投标文件中承诺的时间交货或提供服务，投标人应承担延期交货和延期服务的违约责任，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失。实际经济损失超出履约保证金额，采购人有权终止合同。. 3.2中标人所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标文件要求的，采购人有权拒绝收货，中标人向采购人偿付项目采购金额千分之 10 的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对投标人进行处罚。. 3.3中标人不能交付设备的，投标人向采购人偿付项目采购金额百分之 5 的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对投标人进行处罚。. 3.4中标人逾期未交设备的，中标人向采购人每日偿付设备款千分之 1的违约金。中标人超过交货期限 10 日仍未交货，采购人有权解除合同. 3.5中标人逾期交货的，将被没收履约保证金并按主管部门相关规定处理，违约金先从由投标人履约保证金中扣除，若有不足部分则由中标人补齐。. 3.6中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将被没收履约保证金，并被履约评价工作实施机构评为履约等级“差”并按主管部门相关规定处理。. 4; 关于付款; 4.1全部合同货物到达交货地点，并安装调试且验收合格后，提交验收资料，采购人在收到验收资料和发票后向中标人支付合同总价的 100 %。 4.2每次按合同支付款项前，中标人应向采购人提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致； 4.3违约责任：采购人逾期支付合同款项的，除应当支付合同款项外，还应当每日按合同总价的1‰向中标人偿付违约金，但因中标人自身原因导致无法及时支付的除外。. ★5; 项目（产品）要求; ★5.1若所投产品为进口，则投标人必须提供由设备制造商或授权的中国总代理签署的合法有效的保修、维修承诺函（免费保修期满足招标文件要求）扫描件，原件备查；若所投产品为国产产品，则无需提供。. ★6; - 知识产权合规承诺; 6.1投标人在履行合同的过程中不得侵犯他人知识产权，不得提供虚假知识产权申请材料或者违背知识产权合规性承诺，否则依法追究其违约等责任，并将其失信违法信息依法纳入公共信用信息系统。 6.2投标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利、商标、版权等知识产权或商品名称及其他权利的起诉及索赔。若采购人因此被第三方起诉或以其它方式追究责任，投标人应赔偿因采购人被第三方索赔所引起的一切损失，包括但不限于采购人所支付的侵权损害赔偿费、律师费、诉讼费、仲裁费、办案差旅费等因应诉、沟通协调所发的一切费用。 - 6.3投标人实施本项目所形成成果的知识产权归采购人所有，未经采购人许可，投标人不得随意使用。. 7; 履约保证金; - 提交说明 - 时间：收到中标通知书后； - 金额：合同（成交）金额的 5 %； - 方式：中标人自主选择； - 退还说明： - 时间、方式和条件：中标人供货完成调试、验收、培训且提供了厂家（或厂家授权）的售后服务承诺书后向甲方申请退回该履约保证金，甲方收到申请审核同意后，无息返还乙方的履约保证金。因乙方原因而未能达到本项目验收标准或验收不通过的，履约保证金不予退还。 - 违约责任：采购人逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当每日按合同总价的1‰向中标人偿付违约金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。 - 中标人违反合同及其附件约定的任何义务，采购人有权在履约保证金中直接扣除投标人应向采购人支付的违约金或损失赔偿额，如有不足的，中标人应对超过的部分予以赔偿。. 8; ★8.1投标人所投产品具备相关主管部门要求的认证资料：所投产品为第一类医疗器械的，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械备案凭证》扫描件，原件备查；所投产品为第二、三类医疗器械的，提供监督管理部门签发的涵盖所投产品的《医疗器械注册证》(有效期内)扫描件，原件备查。. |

综合评分法评标信息

一、评标方法：综合评分法（新价格分算法）

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法（排名第二的投标人为第一递补中标候选人、排名第三的投标人为第二递补中标候选人）。 价格分计算方法： 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100 评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分； A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 此方法适用于货物类、服务类、工程类项目。

二、评标信息

| 评审部分 | 评审因素 | 评分细则 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术部分（55分） |  |  |
|  | 技术规格偏离情况 | 一、评分内容： 投标人应如实填写《技术规格偏离表》，评审委员会根据第三章 用户需求书“二、技术要求”响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得满分。 带▲参数为重点参数共{17}分，每负偏离一项扣{4.25}分 其他一般参数共{34}分，每偏离一项扣{2}分 二、评分依据： 以投标文件《技术规格偏离表》为评分依据，投标人按招标文件要求提供相应的证明材料复印件或扫描件加盖投标人公章（原件备查），并注明证明材料在投标文件中的具体位置。未提供有效证明材料或未注明证明材料在投标文件中的具体位置或提供的证明资料显示不符合招标文件要求、模糊不清无法判断或未显示是否满足招标文件参数的，该项技术指标按负偏离处理。对于不同货物的技术要求中的相同项不满足时按一项不满足进行扣分，不对某一项技术要求重复扣分。 | 51 |
|  | 售后服务方案 | 投标人需提供售后服务方案，包括但不限于： （1）售后服务机构及维护人员配置； （2）保修期内的保修方案； （3）保修期外的维保方案； 一、投标人提供上述3项内容得3分； 提供上述任意1-2项内容得1分；不提供不得分。 二、在此基础上，根据投标人的提供的内容按照量化的评审因素指标进一步评审： （1）有服务热线、专业的维修人员、量化的响应时间； （2）对未能达到的要求有相关的处罚机制； 每体现一点内容加1分，最多加1分。 | 4 |
| 二 | 商务部分（15分） |  |  |
|  | 商务条款偏离情况 | 一、投标人自行承诺在满足采购文件的免费保修期前提下，每增加一年得1分，最高得2分。本小项最高得2分。【提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟】 二、投标人应如实填写《商务条款偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分: 全部满足得10分，每负偏离一项扣1分。 | 12 |
|  | 同类业绩 | 一、评分内容： 投标人2022年1月1日至投标截止时间前具备同类业绩的（以发票或合同签订时间为准），每提供1项得1分，本项最高得3分，不提供不得分。 二、评分依据： 1.提供合同关键信息页证明文件（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）作为得分依据。 2.提供发票或中标、成交通知书作为证明文件 3.通过合同关键信息页无法判断是否得分的，还须同时提供能证明得分的其他证明资料，如项目报告或合同甲方出具的证明文件等。 4.以上资料均要求提供复印件。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 | 3 |
| 三 | 价格部分（30分） |  |  |
| 1 | 投标报价 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重 备注： 1、投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。 2、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，详见《价格扣除》。 | 30 |
| 合计 |  |  | 100 |