1.输出频率：27MHz，允差±5%；

2.作用原理：短波疗法主要有电感场法和电容场法，产生的生物学效应主要有温热效应和非热效应；

3.治疗机理：利用短波的温热效应和非热效应，可以改善组织血液循环，加强组织营养，增强免疫力，吞噬细胞数量增多，促使水肿和炎性浸润消散吸收；

▲4.设备使用有效期≥八年

5.主机结构及组成包括：电疗功率模块、制氧模块（含流量计）、控制模块、显示模块和电源模块；手持治疗头包括治疗头A（无氧输出）和治疗头B（雾化水冷有氧输出）；治疗头接触人体部分为派瑞林纳米涂层C膜材质，表皮隔热，深层热效应，缓解表皮敏感症状，对表皮无热刺激

▲6.电疗功率模块：为可视化操作系统，每档对应输出功率可视化，其输出功率0.6-6W，分10个档位，步进功率为0.6W，最大输出功率6W与10档对应，允差水冷雾化模块±20%；

▲7.制氧模块（制氧系统内置）：氧流量1L/min时输出氧气浓度高于92%，制氧机工作噪声：≦53dB

▲8.水冷雾化模块：通过水冷雾化片制作水雾，为治疗头提供水冷雾化

9.A电极（驻点）头尺寸：半球面直径11mm，允差±1mm，柱面直径7.6mm，允差±1mm，全高度16mm，允差±1mm； B电极（平面）尺寸：外径30mm，允差±0.5mm，内孔经7mm，允差±0.5mm；

10. 治疗仪显示屏可设置工作时间为0～30 min,采用倒计时方式计时，当达到预定时间后，治疗仪发出警示音并自动停止输出；定时准确度误差应不超过±5%；

11.连续工作时间：治疗仪正常连续工作时间应不小于4h；

12.软件组件实现模式选择、治疗档位调节、输出功率调节、工作时间设定、开始和停止输出功能。其功能在触摸液晶屏上可视化操作；

13.操作界面：10.4英寸触摸显示屏

14.安全性：过压过载自动保护；

15.使用电压：AC220V/50Hz。

短波治疗仪（射频皮肤治疗仪）参数