高频电灼仪参数

▲1.工作频率：高频波形为正弦波，频率分为两档1MHz、2MHz，误差±5%

- ▲2.额定输出功率： - a)1MHz功率输出分12级，调节范围0W～35W，误差±15%。 b) 2MHz功率输出分12级，调节范围0W～10W，误差±15%。

- 3.电源的适应性：电源电压在额定值±10%波动时，电灼仪输出功率变化应不大于额定电压输出的±15％；

- 4.输出指示装置：电灼仪有屏幕显示输出指示装置，在输出电路被激励时可向操作者提供可见指示信号

- 5.输出电压：最大输出电压峰峰值不超过650Vpp

- 6.功率持续时间：功率持续时间调节范围50 ms～900 ms，级差50ms，误差±10%；

7.工作间歇时间：间歇时间七档可调，可设定间歇时间为：0.5 s、1.0 s、1.5 s、2 s、2.5 s、3 s、3.5 s的停顿时间，误差±10％

8.负压强度：负压输出分3级，调节范围-50kPa、-55kPa、-60kPa，误差±15%

- 9.步进电机伸出长度：步进电机伸出长度设定范围为0.4 mm～4.0 mm，步进值为0.2mm，误差±10%；

10. 待机噪声：电灼仪在待机状态下的噪声不大于60dB（A）。