药物导入仪参数

1.治疗强度：治疗仪治疗输出幅度值从最小值到最大值调节分为 0-11 级，每一增量最小值 不大于 1mA。

2.电压幅度值：在 500Ω的负载阻抗下，输出电压幅度值≤10V；

3.治疗输出电流：在 500Ω的负载阻抗下，最大输出幅值电流不大于 10mA，最小输出设定值， 必须不超过最大值的 2％；

▲4.治疗输出波形：在 500Ω的负载阻抗下，中频波波形为脉冲方波，脉冲宽度 0.25ms,输出频 率为 2.0kHz，误差范围±10％

▲5.电源电压波动：电源电压波动±10％对药物导入仪脉冲输出幅度、频率的影响应在±10％范 围内。

6.输出限制：应符合 YY 0607 中 51.104a）的要求；

7.短路保护：应符合 YY 0607 中 46.101 的要求

8.治疗时间：药物导入仪连续开机，能量调节最大，工作时间大于 4 小时

9.安全：应满足 GB9706.1 中的相关要求；

10. 电磁兼容：电磁兼容应符合 YY 0505-2012 的要求