一、服务清单

| 设备类别 | 入库时间 | 数量 | 合计 |  | 设备类别 | 入库时间 | 数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输注泵 | 2003年 | 1 | 1215 |  | 除颤仪 | 2011年 | 1 | 86 |
|  | 2004年 | 1 |  |  |  | 2017年 | 1 |  |
|  | 2005年 | 1 |  |  |  | 2018年 | 2 |  |
|  | 2006年 | 1 |  |  |  | 2019年 | 17 |  |
|  | 2011年 | 4 |  |  |  | 2020年 | 28 |  |
|  | 2014年 | 1 |  |  |  | 2021年 | 2 |  |
|  | 2015年 | 1 |  |  |  | 2022年 | 20 |  |
|  | 2016年 | 9 |  |  |  | 2023年 | 10 |  |
|  | 2017年 | 15 |  |  |  | 2024年 | 1 |  |
|  | 2018年 | 10 |  |  |  | 2025年 | 2 |  |
|  | 2019年 | 191 |  |  |  | 2026年 | 2 |  |
|  | 2020年 | 846 |  |  | 呼吸机 | 2003年 | 1 | 114 |
|  | 2021年 | 1 |  |  |  | 2011年 | 1 |  |
|  | 2022年 | 2 |  |  |  | 2014年 | 1 |  |
|  | 2023年 | 131 |  |  |  | 2015年 | 1 |  |
| 胎音/胎监 | 2015年 | 2 | 33 |  |  | 2018年 | 4 |  |
|  | 2017年 | 1 |  |  |  | 2019年 | 3 |  |
|  | 2019年 | 4 |  |  |  | 2020年 | 77 |  |
|  | 2020年 | 9 |  |  |  | 2021年 | 4 |  |
|  | 2022年 | 1 |  |  |  | 2022年 | 6 |  |
|  | 2023年 | 2 |  |  |  | 2023年 | 15 |  |
|  | 2025年 | 10 |  |  |  | 2025年 | 1 |  |
|  | 2026年 | 4 |  |  | 监护仪 | 2011年 | 2 | 608 |
| 心电图机 | 2004年 | 1 | 84 |  |  | 2012年 | 2 |  |
|  | 2010年 | 1 |  |  |  | 2013年 | 1 |  |
|  | 2011年 | 5 |  |  |  | 2014年 | 1 |  |
|  | 2017年 | 2 |  |  |  | 2015年 | 2 |  |
|  | 2018年 | 3 |  |  |  | 2016年 | 6 |  |
|  | 2019年 | 8 |  |  |  | 2017年 | 8 |  |
|  | 2020年 | 17 |  |  |  | 2018年 | 35 |  |
|  | 2022年 | 12 |  |  |  | 2019年 | 142 |  |
|  | 2025年 | 35 |  |  |  | 2020年 | 322 |  |
| 中央站 | 2011年 | 1 | 18 |  |  | 2021年 | 21 |  |
|  | 2012年 | 1 |  |  |  | 2022年 | 6 |  |
|  | 2018年 | 1 |  |  |  | 2023年 | 48 |  |
|  | 2020年 | 15 |  |  |  | 2026年 | 12 |  |

| 设备类别 | 入库时间 | 数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 麻醉机 | 2015年 | 2 | 36 |
|  | 2018年 | 1 |  |
|  | 2019年 | 20 |  |
|  | 2020年 | 2 |  |
|  | 2021年 | 5 |  |
|  | 2022年 | 3 |  |
|  | 2026年 | 3 |  |

麻醉机、输注泵、监护仪、呼吸机中央站以迈瑞为主，心电图机、胎音设备以理邦为主。

二、服务内容

- 为全院厂家保外的病人监护仪、胎心监护仪、心电图机、输注设备、除颤仪、呼吸机及麻醉机提供日常故障响应、预防性维修、巡检保养、故障维修、维修后质量控制、定期计量校准质控等服务；同时承担维修配件、易损件（如血氧电缆、血氧探头、心电导联线、血压袖带、血压导气管、电池等）、人工费、检测费、保险费等全部运维费用（不包含设备升级、一次性耗材、设备现有电池保修（每年定期更换原厂电池，每一类别不少于清单中的三分之一数），未配备电池的设备不包含增配电池）。

- 针对全院保内的病人监护仪、胎心监护仪、心电图机、输注设备、除颤仪、呼吸机及麻醉机，提供日常故障响应服务，并协助开展计量检定、巡检质控等相关管理工作。

- 依据设备手册、上级主管部门要求、行业规范等，对保修设备进行定期质量控制检测，并出具完备的质控检测报告。

- 所有工作均需形成完整的服务报告，经设备使用科室及管理部门审核签字，所有服务必须严格遵循设备手册、上级主管部门要求、行业规范等标准。

- 设备出现故障后应及时进行维修，且需配备保修设备的备用机，以快速解决医院相关问题。

- 安排不少于2名具备专业维修能力的驻点工程师，驻点工程师需具备承保医疗设备的维修、质控资质（如相关厂家培训证明等），并通过采购人的技术考核，提供24小时服务。设备报修电话应即时响应，维保工程师需在15分钟内到达维修现场。

- 服务期间，保修设备所更换的血氧电缆、血氧探头、心电导联线、血压袖带、血压导气管、电池等附件，必须为原厂全新配件。

- 服务期满后需提供完整的服务总结报告。

- 每年开展一次全院性医疗设备使用、保养、维护整体培训讲座。

10. 在合同执行期间，若购买的设备带有保修且保修期满，自动纳入合同范围；若存在漏统计的设备，自动纳入合同直至合同结束。

11. 每年对院内所有设备进行两次检测，并提交检测原始数据及相应的分析报告；每年对院内设备进行四次巡检，并提供巡检记录。

12. 协助进行设备固定资产管理；协助监督维保服务商的履约情况；协助完成医工部的其他事务性工作。

13. 医疗设备维修周期应在48小时内完成修复，每台设备的年开机率需达到95%以上。

- 14. 持续关注市场医疗设备动态，当厂家提供升级服务时，应第一时间实施升级，以确保本院设备处于最佳性能状态。

- 三、派驻人员配置、人员培训计划

1）派驻人员配置

场地配备安排常驻工程师不少于2名，负责医院所有保修范围内医疗设备全生命周期的管理工作。另外安排后备技术支援人员1-2名，主要针对医疗设备在维保过程中出现的重大维修事件，需紧急处理，优先服务医院。

- 支援人员熟悉急救类设备，具备丰富的维修经验，随时提供远程技术支持，若医院设备状态紧急，可按需到现场支援设备维修。

- 2、人员培训计划

- 临床培训与技术支持

（1）根据医学装备部及各科室的实际情况，定期组织对使用操作人员进行临床应用支持培训，以提高设备使用率；开展院内大型培训和临床科室重点设备专项培训，涵盖设备的常规操作、日常维护保养等技能；建立完善的培训考核制度；每年度开展一次培训，对于频发故障，应分析使用注意事项技术支持。

（2) 全面技术支持事项

提供技术支持文档，必要时组织设备厂家对科室人员开展再培训工作。每次培训需做到有规划、有记录、有标准、有考核，严格落实持证上岗管理制度。

(3) 协助培训工作

协助医学装备部开展新进设备使用人员的培训工作，需具备完整的培训计划、培训内容等相关资料。

- 四、设备巡查

（一）巡检范围

1. 涵盖所有在用急救生命支持类设备（呼吸机、除颤仪、麻醉机、监护仪、ECMO、输液泵、注射泵、心电图机等）。

2. 巡检频率

·  定期巡检：每季度对所有设备进行全面巡检。

·  重点巡检：每月对急救科、手术室、重症监护室等关键部门的关键设备进行巡检。

（二）巡检内容

1. 设备状态检查

·  检查设备摆放位置、周围环境及运行环境（需关注防静电、防尘、防潮、防蚀、防霉等问题）。

· 查看设备外观是否完好，有无损坏、锈蚀等情况。

· 检测设备开机运行状态（包括功能、自检、性能、噪音、时间、电池寿命等）是否正常，有无异常声音、气味等。

· 检查各项功能是否正常，涉及按键、显示屏、输出结果等方面。

2. 安全性能检查

· 电气安全：检查各种引线、插头、连接器等有无破损、老化现象，接地线是否牢固，接地电阻和漏电电流是否在允许范围内。

· 机械安全：检查机架是否稳固，有无缺失、变形情况，机械运转是否正常，各连接部件有无松动、脱落或破裂现象，螺丝有无松动、缺失。

· 设备安全：检查设备是否具备防护措施，是否有过载、短路保护等。

3. 环境条件检查

· 检查设备周围环境是否清洁、通风是否良好。

· 检测温湿度是否符合设备要求。

4. 设备检查校验

· 对设备的运行情况、磨损程度进行检查校验，及时发现潜在问题，并提出改进方案。

· 有针对性地做好维修前的各项准备工作，以提高维修质量，缩短维修时间。

5. 记录与反馈

· 记录巡检发现的问题和设备的运行状态。

· 记录使用人员操作设备、维修保养的情况。

· 询问设备日常使用人员有关设备的日常使用与保养情况，做好相关记录，发现问题及时反馈或处理。

四、设备保养

- 1、医疗设备保养内容

- 按照医院医疗设备管理制度规定的频次定期进行保养，计划执行率应达到 100%。

1. 一级保养（由设备临床使用人员负责）

主要应做到保持仪器表面清洁，使用前检查设备外观、电线、机械部件是否存在异常。使用时注意观察设备的功能、性能是否正常。当发现异常时，为确保安全，应及时通知维修人员，禁止继续使用。

1.1 由公司驻点工程师负责对设备的临床使用人员进行培训、指导。

1.2 日常保养内容应包括保持仪器表面清洁，检查电源或稳压装置，在使用过程中注意观察仪器的功能、性能。 需确认仪器设备使用记录是否正常且及时填写。当仪器设备发生故障时，除做好必要记录外，应及时通知维修人员，严禁私自拆卸。

2. 二级保养（由本公司驻点工程师负责）

2.1 外观检查

外观检查需首先确认仪器外观是否完好，检查仪器各按钮、开关、接头插座有无松动及错位情况，查看插头插座的接触是否存在氧化、生锈或接触不良现象，检查电源线是否老化，确认散热排风是否正常，以及各种接地连接和管道连接是否良好。

2.2 清洁保养

清洁保养是对仪器表面、内部电气部分和机械部分进行清洁，包括清洗过滤网及相关管道，对仪器相关插头插座进行清洁以防止接触不良，对必要的机械部分按要求加注润滑油或保养液。

2.3 功能检查

开机检查各指示灯、指示器是否正常，通过调节、设置各个开关和按钮进入各功能设置，以检查设备的基本功能是否正常。通过模拟测试，检查设备各项报警功能是否正常。

2.4 安全检查

① 电气安全检查

检查各种引线、插头、连接器等有无破损，确认接地线是否牢固，检查接地电阻和漏电电流是否在允许限度内。

② 机械检查

检查机架是否牢固，机械运转是否正常，各连接部件有无松动、脱落或破裂现象。

2.5 保养周期

对于纳入定期保养范畴的设备，驻场工程师需依据医院医疗设备管理制度的相关要求，开展相应周期的保养工作。

3. 三级保养

3.1 此项保养工作由本公司驻点工程师（经厂家培训的工程师）负责实施，对设备的主体部分或主要组件展开检查，调整设备精度，并更换已达磨损限度的机械易损部件。 抽样检查一些性能变差的电子元器件并提前进行更换。

3.2 更换易损件：对已达到使用寿命、性能下降且不符合要求的元器件，或使用说明中规定需定期更换的配件，要及时进行更换，以预防可能发生的故障扩大或造成整机故障，排除设备明显的和潜在的各种故障。

3.3 性能测试校准

对于能自行校准的设备，进行必要的校准和调整，以保证仪器各项技术指标达到标准，确保仪器在医疗诊断与治疗中的质量。

3.4 保养周期

针对全院急救生命支持类医疗设备，至少每季度开展一次保养工作，严格依照医院相关要求执行。

3.5 保养记录

3.5.1 针对全院急救生命支持类医疗设备开展维修、保养、巡检、质量控制检测等工作；及时对医疗设备的使用状况进行分析与评估，以确保医疗器械处于良好运行状态，并提供详尽的定期保养报告。计划性的定期维护保养服务检测涵盖设备清洁、性能测试与校准、必要的机械或电气检查，以及非紧急性质的预防性维修。同时，需定期对设备数据进行备份，以保障系统能够按照制造商的产品规格正常运行。保养报告应提交至医学装备部，并做好相应记录。

3.5.2认真填写设备定期保养项目单的内容，做好设备的维修、保养记录，包括维修时间、维修情况简述、更换配件情况等。

3.5.3每次保养后的保养记录单应放回相应的档案内，通过查看记录可了解使用科室对维修服务情况的满意度。

3.5.4根据维修保养情况记录表的内容，分析设备故障是源于主机还是辅助设备，追踪设备的故障和维修情况，动态掌握和分析设备故障的原因，了解配件的更换情况，制定改进方法，追踪改进效果并做好记录。

- 质量控制监测，根据院方要求每年对上述清单设备进行质量控制监测，并提供完善的书面报告

2、服务报告

- 医疗设备在服务期内按计划进行定期现场校准和保养服务，并按季度提供完善的书面维护保养报告：

· 维护保养报告：详细记录维护保养内容及日期，由科室人员及工程师签名。

- · 保养标签：粘贴于设备侧面（注明保养时间、保养人员）。 维护保养报告均被录入设备资产管理系统。

- 五、设备维修响应

1. 驻院服务中心响应策略

| 院内服务中心 |  |
| --- | --- |
| 服务响应 | 服务响应具体内容 |
| 服务场所 | 1、 成立院内固定服务小组； 2、 科学管理：维修区（未修复、已修复）（备用机、常用配件、易损件、维修检测设备等）。 |
| 配备专业检测工具 | 1、 配备专业的电子电路检测、维修工具和焊接工具； 2、 配备医疗设备维修检测设备； 3、 配备质控设备（气流分析仪、注射泵和输液泵检测仪、电气安全分析仪、生命体征模拟检测仪、除颤器检测仪）； 4、 提供备用机及常用零配件、易损件等。 |
| 24 小时报修电话 | - 1、 设报修内线电话：（内线号码以入驻后提供为准）； - 2、 报修手机号码（手机信号好）：（内线号码以入驻后提供为准）； 3、 全年365天24小时接听，节假日值班。 4、建立紧急维修群，第一时间在群上响应。 |
| 故障响应速度 | 1、 正常上班时间，故障报修即时响应，20分钟内到达服务现场； 2、 非正常上班时间，故障报修即时响应，1小时内到达服务现场； 3、 急救手术设备在治疗运行过程中发生故障立即赶往现场（到场时间小于10分钟）； 4、 准确对故障类型分类记录，及时排除及修复故障。 |