	科室民主管理小组每页签字：

                                          日期：



1  项目需求
（一）货物总清单

	序号
	采购计划编号
	项目名称
	数量
	单位
	备注
	预算限额（元）

	1
	
	全自动血液分析流水线
	1
	套
	接受进口
	3500000


（二）货物清单明细

	序号
	货物名称
	数量
	单位

	1
	全自动血液分析仪A
	2
	套

	2
	全自动血液分析仪B
	2
	套

	3
	全自动血涂片制备仪
	1
	套

	4
	全自动血液细胞形态阅片仪
	1
	套

	5
	立式连接轨道
	1
	套

	6
	配套电脑及软件（中文版）
	6
	套

	7
	适配高档打印机
	3
	套

	8
	中文报告品牌商务电脑及其软件
	5
	套

	9
	高端中文报告品牌商务电脑及其软件
	1
	套


注：1.备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。 

2、具体技术要求
说明：投标人须如实填写《技术规格偏离表》，并按《技术规格偏离表》中的要求提供相关证明资料，包括产品原厂说明书或产品彩页等。提供的证明资料与投标响应情况不相符的，视为《技术规格偏离表》填写不实。
“▲”所标参数为重要参数；
“★”为不可偏离参数，若有偏离，将导致初审不通过。

	序号
	货物名称
	招标技术要求

	1
	全自动血液分析仪A（数量：2套 。以下参数是每一套仪器的参数）
	1.1、每台全自动血液分析仪检测参数≥38个参数，能提供直方图≥2个，散射图≥5个；

	
	
	▲1.2、 全自动进样（全血）样本用量≤175ul,满足科室自动化以及婴幼儿等病例的需要.

	
	
	1.3、根据复检规则全自动通过轨道运输样本到相对应仪器完成样本复查、追加项目检测，并有专门用于复检的标本缓冲区，不影响标本的正常检测速度。

	
	
	1.4、单台设备（CBC+DIFF+NRBC）速度≥90样本/小时； RET检测速度≥80样本/小时。 

	
	
	▲1.5、血小板检测方法≥3种，可提供PLT-I\PLT-O\PLT-F三种血小板参数结果，达到低值PLT 在20～50*109/L的范围，CV≤5%的检测要求

	
	
	1.6、具有胸水、腹水、脑脊液、关节腔积液等体液的高敏模式细胞计数功能，对肿瘤细胞进行提示的功能

	
	
	▲1.7、NRBC检测功能无需专门的检测通道和专用试剂，并可自动校准每个样本的白细胞总数及分类

	
	
	1.8、具备专用的造血干细胞HPC检测模式和WPC通道，定量报告造血干细胞，并可对外周血幼稚细胞进行淋系和非淋系的分类初筛

	
	
	▲1.9、能定量检测Ret-he且为可报告参数（非研究参数）。

	
	
	▲1.10、能定期提供通过美国FDA认证及在中国CFDA注册的原厂配套全套血液、体液质控品，以及含有RET校准项目的校准品，并且同一管质控品覆盖全部报告项目，满足医院等级评审以及质量评审的要求；具有实时在线网络质控功能，反馈时间≤10分钟，确保用户的检测系统如有偏移能第一时间被发现。

	
	
	▲1.11、配备条码阅读器，支持双向通信模式，负责联入我院LIS系统及其的费用，实现双向通信模式。

	2
	全自动血液分析仪B（数量：2套 以下参数是每一套仪器的参数）
	2.1、每台全自动血液分析仪检测参数≥32个参数，能提供直方图≥2个，散射图≥5个；

	
	
	2.2、每台全自动血液分析仪的全自动细胞计数+分类+有核红细胞检测速度（CBC+DIFF+NRBC）≥90个样本/小时；

	
	
	▲2.3、有核红细胞检测功能无需专门的检测通道、无需专用的试剂，并可自动校准每个样本的白细胞总数及分类，结果更可靠。

	
	
	▲2.4、具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液、关节腔积液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有对肿瘤细胞进行提示的功能，并必须具有体液质控品保证结果准确性。

	
	
	▲2.5、每台全自动血液分析仪要求全自动进样（全血）样本用量≤175ul，满足科室自动化以及婴幼儿等病例的需要。

	
	
	2.6、可以根据复检规则全自动通过轨道运输样本到相对应的仪器，完成重测、追加项目检验，并有专门用于复检的标本缓冲区，不影响标本的正常检测速度。

	
	
	▲2.7、能定期提供通过美国FDA认证及在中国CFDA注册的原厂配套全套血液、体液质控品以及含有RET校准项目的校准品，并且同一管质控品可以覆盖全部报告项目，满足医院等级评审以及质量评审的要求；具有实时在线网络质控功能，反馈时间≤10分钟，确保用户的检测系统如有偏移能第一时间被发现。

	
	
	▲2.8、配条码阅读器，支持双向通信模式，负责联入我院LIS系统及其的费用，实现双向通信模式。

	
	
	2.9、白细胞计数应采用激光流式原理及核酸荧光染色技术，使白细胞计数免受难溶红细胞、巨大血小板、血小板簇及细胞碎片等的干扰。

	
	
	▲2.10、白细胞检测遇到低值白细胞样本时，可自动或人工选择转换到低值白细胞检测模式，使白细胞检测颗粒数比普通检测模式增加至少3倍，有效避免白细胞低值样本结果重复性差的问题，结果更准确更可靠。

	
	
	2.11、要求可以以轨道的方式连接CRP，并能直接连接到血液分析流水线上。

	3
	全自动血涂片制备仪
	3.1、全自动血涂片制备仪可根据血液分析系统的检测结果和指令自动对阳性样本进行推片； 

	
	
	▲3.2、推片的角度可根据血液分析仪测得的红细胞压积（HCT）的数值自动调整，确保推出头体尾分明、厚薄适中的血涂片； 

	
	
	3.3、可根据实验室的要求选择单推、单染模式，并可随时插入急诊，满足实验室操作的便利。

	
	
	▲3.4、全自动血涂片制备仪推片速度≥120标本/小时； 

	
	
	▲3.5、配条码阅读器，支持双向通信模式，负责联入我院LIS系统及其的费用，实现双向通信模式。

	4
	全自动血液细胞形态阅片仪
	▲4.1、能通过立式轨道连接血液分析流水线，实现全自动制片后自动完成细胞形态分析，完成细胞形态复检流程的标准化，减少人工干预带来的风险。

	
	
	4.2、全自动操作完成包括：从玻片进样、细胞扫描、细胞定位、显微镜加油、镜头各放大倍数间切换、拍摄、细胞分类到报告完全自动化。

	
	
	▲4.3、外周血图片处理速度：分析RBC+PLT≥60张/小时，完全分类100个 WBC+RBC+PLT≥30张/小时。

	
	
	4.4、体液涂片分类：分类100个白细胞+10×倍镜≥15张/小时。

	
	
	4.5、涂片样本：可以接受自动化推片染片机、手工推片染片、标准细胞离心法等方法制备的涂片。

	
	
	4.6、显微镜放大效果包括：5倍、10倍、50倍、或100倍的图像。 

	
	
	▲4.7、外周血白细胞预分类≥19种，还可以添加用户自定义细胞。

	
	
	▲4.8、外周血红细胞形态定性类型≥20种，可根据实验室需要拓展高级红细胞形态分析功能。

	
	
	4.9、具有血小板计数功能。

	
	
	4.10、进样系统：可通过轨道自动接收全自动推染片机制作好的涂片，并能接收外加上样涂片。

	
	
	4.11、数据库： 通用分析数据库，配有可添加的标准细胞图库，数字制片数据库、导出图片数据库。

	
	
	4.12、条码阅读功能：系统可以接受一维、二维条码格式。

	
	
	▲4.13、质控：专门的细胞定位测试程序，对系统的细胞定位准确性进行检测，验证硬件和涂片的质量。

	
	
	4.14、通讯连接：可连接LIS，HIS实现检验的双向传输，以太网10/100 Mbps， 多个分析仪可以共享一个数据库，支持电子邮件。配条码阅读器，支持双向通信模式，负责联入我院LIS系统及其的费用，实现双向通信模式。

	
	
	4.15、标配远程协作会诊分析、数据共享功能，可以实现室内或室间的远程分析会诊及审核，保证质量。

	5
	立式连接轨道
	5.1、该轨道具有可持续拓展功能，可将全部仪器连接在同一轨道系统，可以一键开机，一个红外触屏控制多台仪器。



	
	
	5.2、由于急诊实验室空间狭小，要求轨道可以L，U，Z，T各种转角，以便进行科室合理布局。

	
	
	5.3、能连接全自动糖化血红蛋白分析仪。

	6
	配套电脑及软件（中文版）
	6.1、CPU:大于或等于3.7 GHz；内存：大于或等于4G；显示器：大于或等于22寸。

	7
	适配高档打印机
	7.1、分辨率大于或等于：600×600dpi；打印速度大于或等于16ppm；处理器大于或等于：266MHz；内存大于或等于：8MB。

	8
	中文报告品牌商务电脑及其软件
	8.1、CPU：英特尔（Inetl）高于或等于i5-8400；内存：大于或等于8G；硬盘：机械硬盘大于或等于1TB，M.2固态硬盘：大于或等于128G；显示器：大于或等于24英寸，分辨率大于或等于1920*1200（2K）。

	9
	高端中文报告品牌商务电脑及其软件
	9.1、CPU：英特尔（Inetl）高于或等于 i7-8700；内存：大于或等于16G；硬盘：机械硬盘大于或等于4TB，M.2固态硬盘大于或等于256G；显卡：独立显卡显存大于或等于6G，显示器面板类型: IPS，大于或等于27英寸；分辨率：大于或等于 3840*2160（4K）；具有防眩光功能；超窄边框，可旋转升降。

预装正版Windows 7或以上操作系统及office办公软件。


3、商务需求

	序号
	目录
	商务需求

	（一）免费保修期内售后服务要求

	1
	维修及维护服务
	1.1各投标人应在投标文件中列明所有设备主机、配件和易耗品的保修期限，并承诺提供整机免费保修期 5 年,终身维修，不满足导致废标。 

	（三）其他商务要求

	1
	交货要求
	★1.1投标人在签订合同之日起60日历日内交货，不满足导致废标；投标人要提供仪器配套所需的试剂、耗材清单，并且承诺以深圳市最低价供货，不满足导致废标；投标人必须将本次购置的上述“1项目需求 （二）货物清单明细”中序号1～9的设备连接成一条流水线，负责将全自动细胞形态分析仪通过立式轨道连接我院血液分析流水线，并且负责上述所有设备连接扩展成为流水线的一切技术支持和费用，不满足导致废标；并且该流水线根据医院未来发展的需要，还继续在该流水线上增加血液分析仪主机、全自动血涂片制备仪、全自动血液细胞形态阅片仪、试管管理系统等，实现可持续扩展，本次招标的投标人要协助这些设备与本次购置的流水线连接扩展成为大的流水线，不满足导致废标。投标人还要负责配合本次招标的全自动血液分析流水线与我院第三方的急诊流水线（如奥森多急诊流水线），生化免疫流水线（如罗氏、西门子、贝克曼等生化免疫流水线）连接成为大的流水线的技术支持，并且负责相关费用，不满足将导致废标。各投标人负责所投设备联入我院LIS系统及其的费用，实现双向通信模式，不满足导致废标。投标人负责检验科UPS电源配电箱到招标购置的仪器、设备连接安装，包括电缆线、插座、保护开关等材料、技术、人工等的费用；投标人负责安装检验科纯水机出水口到招标设备、仪器的连接安装，包括所需管道、水龙头、材料、技术、人工等费用，不满足废标。

	
	
	

	
	
	


 7 / 7

