	科室民主管理小组每页签字：
                                          日期：



一、项目要求
（一）货物总清单
	序号
	项目编号
	项目名称
	数量
	单位
	备注
	预算限额（元）

	1
	暂无
	全自动交叉配血仪
	1
	套 
	接受进口
	600000


（二）货物清单明细
	序号
	货物名称
	数量
	单位

	1
	全自动交叉配血仪
	1
	套

	2
	全自动交叉配血仪集成电脑或配套电脑
	1
	套

	3
	中文报告高档品牌商业电脑及其软件
	1
	套

	4
	高档激光打印机
	1
	台


注：1.备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。
二、具体技术要求
说明：投标人须如实填写《技术规格偏离表》，并按《技术规格偏离表》中的要求提供相关证明资料，包括产品原厂说明书或产品彩页等。提供的证明资料与投标响应情况不相符的，视为《技术规格偏离表》填写不实。
“▲”所标参数为重要参数； “★”为不可偏离参数，若有偏离，将导致初审不通过。
	序号
	货物名称
	招标规格

	1
	全自动交叉配血仪
	1.获取中国国家食品药品监督管理局颁发的注册证等。如为进口产品，需通过美国FDA认证或欧洲CE认证。

	
	
	▲2.方法学为微柱凝集法或微柱凝胶法，微柱凝集卡或微柱凝胶卡必须是原厂配套（封闭试剂）不接受不同厂家的仪器和微柱凝集卡或微柱凝胶卡的组合。

	
	
	▲3.全自动落地式或台式（台式需配套桌子） 从样品扫描、试剂卡装载、加样、稀释、加试剂、孵育、离心、判读结果全部自动完成。无需人工干预。要求在仪器内部一次性自动判读条码；并保留手工识别功能。

	
	
	4.设备安全、生物安全、电源的要求：符合中国国家标准。

	
	
	5.质量控制模块：设备有质量控制模块，可完成血型、交叉配血、抗体筛查等项目的室内质控工作。

	
	
	▲6.急诊管理：具有急诊优先、快捷插入功能，不停机即可插入急诊样本，优先测试、优先报告。急诊位数量≥50个。

	
	
	▲7.测试速度与样本位：测试速度≥500个测试孔/小时，可连续工作。一次上样本数量≥80个样本位，可在试验运行中连续装载样本。

	
	
	8.微柱凝集卡位或微柱凝胶卡位：仪器内设微柱凝集卡位或微柱凝胶卡位≥300卡位，并可在试验运行中连续装载。

	
	
	▲9.具有独立的加样机械臂，加样针≥2个，加样针可同时或单独加样，如需使用一次性TIP头则要求终身免费提供使用。

	
	
	10.凝块检测功能可识别大凝块和小凝块；允许手工处理凝块后继续运行，小凝块仪器自动冲洗完成；同时具有不停机处理功能。

	
	
	▲11.自动清洗与自动标本稀释：具备倍比稀释功能，可实现孕妇抗体效价检测自动倍比稀释的功能。

	
	
	12.孵育器≥2个，可独立控制温度，并且温度可以调节，范围不大于25±0.5 ºC和37±0.5 ºC，至少一次可以37 ºC孵育24张卡或25 ºC孵育24张卡。

	
	
	13.离心机数量≥2个，独立控制。

	
	
	14.采用彩色高分辨率CCD判读系统，要求具有国际标准ASTM格式。 

	
	
	15.仪器操作软件实现与LIS、合理用血软件双向联网，达到数据共享。数据传输格式：外围仪器的输出标准接口，支持远程连接。

	
	
	16.计算机和操作系统：内置或外置计算机。Windows XP/Vista/7或其它常用、兼容性好的操作系统。

	2
	全自动交叉配血仪集成电脑或配套电脑
	1.集成电脑或配套电脑。

	
	
	2.配套电脑：高档品牌商业电脑，CPU：i5-7300HQ或以上处理器，内存≥8G，20寸液晶显示器，显示器分辨率≥1920×1080，可升降调节。

	
	
	▲3. 软件要求：装有仪器所需操作系统并与我院使用LIS及合理用血软件实现双向连接。

	3
	中文报告高档品牌商业电脑及其软件
	▲1.CPU型号:i7-7700HQ处理器；内存≥16G；两个硬盘，一个固态硬盘≥120G和一个机械硬盘≥1T；独立显卡，显卡容量≥2G；22寸液晶显示器，显示器分辨率≥1920×1080，可升降调节。

	
	
	2.软件要求：装有微软WINDOWS XP/ win7s/win8操作系统及OFFICE等常用办公软件。

	4
	高档激光打印机
	1.有双面网络彩色打印功能；2.具有彩色扫描功能。


三、商务需求
★为不可偏离参数，若有偏离，则视为“所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面没有实质性满足招标文件要求”，将导致初审不通过。
	序号
	目录
	商务需求

	（一）免费保修期内售后服务要求

	1
	维修及维护服务
	★1.1各投标人应在投标文件中列明各主机、配件和易耗品的保修期限，并承诺提供整机免费保修期  5  年,终身维修。不满足导致废标。

	
	
	1.2保修期内,年度定期预防性维护保养次数应不少于 12 次。保修期内免费更换零配件、免工时费。

	
	
	1.3由设备制造商提供售后服务，  4  小时内响应，  24  小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。

	
	
	1.4投标人负责货物的终身维修，保证  10  年以上供应维修配件，  5  年内免费提供软件升级服务。

	2
	质量保证
	2.1在保修期内, 投标人应确保年开机率在95%以上, 若不能达到此开机率，将作以下处理：a. 年开机率在90-95%之间按一赔  二延长保修期；b. 年开机率在85-90%之间按一赔  五延长保修期；c. 年开机率低于85%，投标人必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。注：年开机率=（365-停机天数）/365）

	（二）免费保修期外售后服务要求

	1


	维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价
	1.1由设备制造商提供售后服务，  4  小时内响应，  24  小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。

	
	
	1.2保修期满后，投标人应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修合同。价格最高的前5项零配件、消耗品和延续保修合同的报价明细必须填写于《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》中。

	
	
	1.3采购人可与投标人就优惠价进行谈判，但优惠价不得高于投标人在投标文件的《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》中承诺的维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价。

	
	
	1.4设备制造商维修的货物经采购人验收合格，且设备制造商提供维修专用发票后，采购人支付维修费用。

	
	
	1.5投标人及设备制造商不得以任何理由不按时进行维修，不得要求采购人购买所谓“保修服务”（即：不论设备有无故障先买保修服务），不得在设备中嵌设任何不利于采购人使用与维修设备的障碍。

	
	
	1.5投标人及设备制造商不得以任何理由不按时进行维修，不得要求采购人购买所谓“保修服务”（即：不论设备有无故障先买保修服务），不得在设备中嵌设任何不利于采购人使用与维修设备的障碍。

	（三）其他商务要求

	1
	交货要求
	★1.1投标人在签订合同之日起60日历日内交货，不满足导致废标；投标人要提供仪器配套所需的试剂、耗材清单，并且承诺以深圳市最低价供货，不满足导致废标。 

	
	
	1.2投标人应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。

	
	
	1.3提供的货物必须为全新、经检验合格的产品。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。其中，进口设备必须具有报关证明文件、原产地证明和商检合格证明文件。

	
	
	★1.4提供仪器所需耗材及试剂清单，并承诺以深圳市最低价格供应我院。

	
	
	★1.5仪器操作系统分别与我院使用的LIS系统及合理用血软件进行双向连接。投标人负责输血科UPS电源配电箱到招标购置的仪器、设备连接安装，包括电缆线、插座、保护开关等材料、技术、人工等的费用；如需要连接纯水机，投标人负责安装检验科纯水机出水口到招标设备、仪器的连接安装，包括所需管道、水龙头、材料、技术、人工等费用，不满足废标。

	2
	运输、安装和验收
	2.1投标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点,并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。

	
	
	2.2采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。如果发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等,采购人可以拒绝接收该货物,投标人应在 7天内采取补足、更换或退货等措施,以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由投标人承担。

	
	
	2.3投标人负责货物的现场安装和调试,提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。投标人应在货物运至指定地点后一周内开始安装调试,并在  5  天内安装调试完毕。

	
	
	2.4由投标人代表和采购人组成验收小组对产品进行验收。验收标准按照国家规定标准执行。经检验设备正常运作后签署验收报告,产品保修期自验收合格之日起算。

	3
	培训
	3.1中标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。

	4
	知识产权
	4.1投标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。投标人保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。

	
	
	4.2采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。

	5
	付款方式
	5.1货到指定地点、验收合格并提供全额发票后支付95%，5%余款作为质保金。质保金在保修期结束后，经采购人确认产品质量无问题后支付。

	6
	违约责任
	6.1如投标人未按照投标文件中承诺的时间交货或提供服务，投标人应承担延期交货和延期服务的违约责任，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失。实际经济损失超出履约保证金额，采购人有权终止合同。

	
	
	6.2投标人所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标文件要约的，采购人有权拒绝收货，投标人向采购人偿付项目采购金额千分之  10  的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。

	
	
	6.3投标人不能交付设备的，投标人向采购人偿付项目采购金额千分之  10  的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第
五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。

	
	
	6.4投标人逾期未交设备的，投标人向采购人每日偿付设备款千分之  10  的违约金。投标人超过交货期限  10  日仍未交货，采购人有权解除合同。

	
	
	6.5违约金先从由投标人履约保证金中扣除，若有不足部分则由中标人补齐。

	7
	其他
	7.1投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。


备注：
1. “（一）免费保修期内售后服务要求”部分，请详细列明免费保修期内的售后服务要求，内容包括但不限于免费保修期限、售后服务人员配备、技术培训方案、质量保证、违约承诺、维修响应及故障解决时间、方案等。 
2. “（二）免费保修期外售后服务要求”部分，请详细列明免费保修期外的售后服务要求，内容包括但不限于零配件的优惠率、维修响应及故障解决时间、方案、提供的服务等。
3. “（三）其他商务要求”部分，如有补充，请详细列明。
 4 / 5

