政府采购招标文件

1  项目需求

（一）货物总清单

| 序号 | 采购计划编号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 预算限额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Q开关Nd: YAG 激光治疗仪 | 1 | 套 | 接受进口 | 1100000 |

（二）货物清单明细

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机（含长脉宽功能） | 1 | 台 |
| 2 | 真空导光臂 | 1 | 套 |
| 3 | 治疗手具R28 | 1 | 个 |
| 4 | 医生用防护眼镜 | 1 | 副 |
| 5 | 病人用防护眼罩 | 1 | 副 |
| 6 | 脚踏开关 | 1 | 个 |
| 7 | 电源线 | 1 | 根 |
| 8 | 设备钥匙 | 2 | 把 |
| 9 | 激光警告标牌 | 1 | 张 |
| 10 | 用户操作手册 | 1 | 套 |

注：1.备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

2、具体技术要求

说明：投标人须如实填写《技术规格偏离表》，并按《技术规格偏离表》中的要求提供相关证明资料，包括产品原厂说明书或产品彩页等。提供的证明资料与投标响应情况不相符的，视为《技术规格偏离表》填写不实。

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Q开关Nd: YAG 激光治疗仪 | 一．适用范围 |
|  |  | 主要用于良性真皮及表皮色素病变治疗、多色文身治疗、激光嫩肤、敏感性皮肤、长脉宽功能用于治疗毛细血管扩张及细小皱纹治疗等。 |
|  |  | 二．技术参数 |
|  |  | 1.激光波长：1064纳米、532纳米 |
|  |  | ▲2. 主机：激光设计需整合两个独立的脉宽系统：短脉宽（纳秒级）， 长脉宽（微秒级），两种脉宽需独立运行。 ▲ 2.1短脉宽：5-20ns 可调 ▲2.2.准长脉宽：≥250us |
|  |  | ▲3、设备具备升级Q1064点阵功能 |
|  |  | ▲4、设备具有EFC能量智能监测控制技术 |
|  |  | 5.激光介质：固体Nd:YAG激光 |
|  |  | ▲6.波长及输出能量：1064nm：≥1600mJ 532nm：≥600mJ |
|  |  | ▲7.传输系统：真空导光臂传输 |
|  |  | 8. 最高能量密度 1064激光≥12J/cm2 532激光≥6J/cm2 ▲长脉宽模式1064激光≥160J/cm2 |
|  |  | 9.重复频率：0.5 -10Hz可调 |
|  |  | 10.光斑尺寸： 1、1064nm: 2mm- 8mm可调 2、532 nm： 2mm- 8mm可调 |
|  |  | 11.具备 650nm内置激光同步瞄准光 |
|  |  | 12.光斑能量分布是全息纯平输出技术 |
|  |  | 13、具备无线脚踏控制功能 |
|  |  | 14.激光触发和发射同步，没有时间延迟 |
|  |  | 15．控制面板：液晶按键控制 |
|  |  | 16. 闪光灯保用次数≧3000万 |

说明：标▲表明为重要参数

3、商务需求

| 序号 | 目录 | 商务需求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |
| 1 | 维修及维护服务 | 1.1各投标人应在投标文件中列明各主机的保修期限，并承诺提供整机免费保修期 2 年,终身维修。不满足导致废标 1.2在深圳地区公立医院使用客户不低于5家 |
| （三）其他商务要求 |  |  |
| 1 | 交货要求 | 1.1投标人在签订合同之日起 90 日历日内交货。不满足导致废标。 |
|  |  | 1.2提供仪器配套所需的试剂、耗材清单，并且承诺以深圳市最低价供货，不满足导致废标。 |